PROBER EQUIPMENT MANUAL

300mm 웨이퍼 프로버 운전·정비 매뉴얼

Automatic Wafer Prober for EDS Test / Prober-A

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-TEST01-KR |
| 개정 | Rev. 4.6 |
| 설비 ID | EQP-TEST01 |
| 설비명 | Prober-A |
| 설비 유형 | Prober |
| 모델 | TrueProbe NP-300T Plus |
| 제조사 | Hanbit Precision Systems |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | 테스트동 EDS Line 2 |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 EDS 테스트 라인 인가자 전용이며, 프로빙 조건과 수율 맵 데이터는 대외비로 관리된다.

# 목차

목차	2

1. 장비 개요 및 주요 사양	4

운전 범위와 제한 조건	4

2. 시스템 구성 및 서브시스템	5

프로브 카드 체인저와 카드 홀더	6

비전 및 PTPA 보정	6

척 온도·진공·틸트 제어	7

3. 취급법 – 표준 운전 절차	7

표준 자동 운전 절차	7

4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항	10

서모척 온도 위험	10

테스터 전압 및 ESD	10

프로브 카드 취급 금지사항	11

5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)	11

프로브 카드 교체 및 플래너리티 조정	12

니들 클리닝 시트 교체	12

척 평탄도 및 진공 점검	13

6. 자주 발생하는 오류	13

오류 분류별 초기 판단	15

7. 오류 조치 가이드	15

PRB-E902 Probe Card ID 불일치	16

PRB-E910 니들 팁 인식률 저하	16

PRB-E913 PTPA residual 초과	17

PRB-E920 척 온도 불안정	17

PRB-E921 척 진공 미달	17

PRB-E923 저온 결로 조건 이탈	17

PRB-E930 Bin map 범위 오류	18

PRB-E941 Tester EOT 타임아웃	18

PRB-E945 Cres 초과	18

PRB-E960 클리닝 유닛 stroke 오차	19

8. 공정 파라미터 및 품질 관리	19

OD와 프로브 마크 최적화	20

웨이퍼 맵과 Bin 분류	21

9. 소모품·스페어 파트 관리	21

프로브 카드 수명 관리	22

10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트	23

Shift 시작 체크리스트	23

Lot 종료 체크리스트	23

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

Prober-A는 300 mm FOUP 웨이퍼를 대상으로 EDS 웨이퍼 테스트를 수행하는 자동 프로버이며, 25 ℃ 기준 X/Y 인덱스 반복도 ±1.5 µm, Z 컨택트 반복도 ±1.0 µm, θ 보정 분해능 0.0005° 조건에서 프로브 카드와 ATE 테스트 헤드를 전기적으로 접속한다. 본 장비의 운전 기준은 프로브 카드 니들 팁을 패드 중심 ±8 µm 이내에 위치시키고, 오버드라이브(OD)를 제품별 50~90 µm 범위로 제어하며, 접촉저항(Cres)을 Kelvin 측정 기준 평균 0.80 Ω 이하로 유지하는 것이다.

장비는 웨이퍼 로딩, 프리얼라인, 하부 비전 얼라인, 프로브 카드 니들 팁 검사, 척 온도 안정화, Z 컨택트 티칭, 테스터 Start/EOT 핸드셰이크, 잉크리스 웨이퍼 맵 회수까지 하나의 자동 시퀀스로 운전된다. 표준 웨이퍼 1장 처리 조건은 300 mm, 725 µm 두께, 다이 크기 3.0~18.0 mm, 인덱스 스텝 90~5400 µm, 터치다운 1회당 병렬 사이트 4~256개 범위이며, 웨이퍼 틸트 보정은 3점 이상 기준면 측정 후 Z 평면 잔차 3 µm 이하에서만 Lot 시작을 허용한다.

주요 장비 사양

| 항목 | 사양 | 관리 기준 |
| --- | --- | --- |
| 웨이퍼 규격 | 300 mm SEMI notch 웨이퍼, 두께 675~800 µm | FOUP Slot Map 불일치 1 slot 이상이면 자동 정지 |
| 척 스테이지 | XYZθ 서보 스테이지, X/Y 유효 이동 320 mm, Z 12 mm | X/Y 반복도 ±1.5 µm, θ 보정 후 패드 편심 ±8 µm |
| 서모척 | -40~+150 ℃, 질소 퍼지 및 이슬점 감시 | 설정값 대비 ±0.3 ℃, 안정화 8~25분 |
| 프로브 카드 | 캔틸레버·버티컬·MEMS 카드 호환, 최대 440 mm 링 | 니들 팁 높이 산포 12 µm 이하, 카드 ID 매칭 100% |
| 비전 | 상부 니들 팁 카메라 1.0 µm/pixel, 하부 패드 카메라 0.7 µm/pixel | PTPA 보정 후 잔차 X/Y 각각 5 µm 이하 |
| 테스터 연동 | Start, EOT, Bin Data, Wafer Map, GEM/SECS | Start 응답 2.0 s 이하, EOT 타임아웃 120 s |
| 니들 클리닝 | 연마 시트 및 클리닝 웨이퍼, Z stroke 20~80 µm | 터치다운 200~1000회 또는 Cres 1.20 Ω 초과 시 실행 |
| 처리 능력 | 제품 조건별 35~90 WPH | UPH 편차 ±7% 초과 시 원인 분석 |

표 1. Prober-A 300 mm 자동 웨이퍼 프로버의 성능 및 관리 기준

## 운전 범위와 제한 조건

- 상온 제품은 척 25.0 ℃, OD 60 µm, 컨택트 속도 1.0 mm/s, 니들 클리닝 500 touchdown 주기로 운전한다.

- 고온 제품은 척 85.0 ℃ 또는 125.0 ℃, 온도 안정화 편차 ±0.3 ℃, 웨이퍼 중심·외곽 5점 온도 차 1.0 ℃ 이하에서 Lot 시작을 허용한다.

- 저온 제품은 척 -40.0 ℃, N2 퍼지 20~35 L/min, 챔버 이슬점 -55 ℃ 이하, 결로 센서 20%RH 이하 조건에서만 컨택트한다.

- 고전압 파라메트릭 항목은 테스터 Enable 후 0~200 V 범위에서 인터록을 확인하며, Z Contact 상태가 아닐 때 Force 단자는 자동 개방한다.

- 웨이퍼 맵은 SINF/CSV/SECS-II Bin Map 중 레시피 지정 형식 1개만 사용하며, Bin 1~255 범위를 벗어난 데이터는 PRB-E930으로 정지한다.

ℹ 참고 본 문서의 모든 수치는 Prober-A의 EDS 웨이퍼 프로빙 조건이며, 프로브 카드 접촉·척 온도·웨이퍼 맵·테스터 핸드셰이크 항목에 한정하여 적용한다.

운전 모드별 적용 범위

| 모드 | 대표 설정 | 사용 기준 |
| --- | --- | --- |
| Production Auto | FOUP 25매, Auto Align, Auto Clean, GEM Remote | 동일 Device ID와 Probe Card ID가 MES 승인 상태일 때 사용 |
| Engineering | Single wafer, Manual OD 30~100 µm, Map Preview | 신규 패드 좌표 검증이나 PTPA 재학습 시 1매 이하로 제한 |
| Hot Chuck | 85/125/150 ℃, Soak 10~25분 | 온도별 기준 Cres가 상온 대비 0.20 Ω 이상 변동하지 않을 때 진행 |
| Cold Chuck | -40 ℃, N2 Purge 30 L/min, Dew Point -55 ℃ | 결로 알람 0건, 웨이퍼 언로딩 전 Dry Step 180 s 수행 |
| Reprobe | Fail Bin 지정, OD +5 µm 한도, 최대 2회 | 첫 패스 Cres 이상 또는 Tester Timeout 후 복구 다이에 한정 |

표 2. Prober-A 운전 모드 및 제한 조건

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

Prober-A의 핵심 서브시스템은 프로브 카드 홀더, 척 스테이지, 웨이퍼 로더, 프리얼라이너, 상·하 비전 카메라, 니들 클리닝 유닛, 테스터 인터페이스, 맵 서버 인터페이스로 구성된다. 각 서브시스템은 300 mm 웨이퍼가 테스트 패드 중심 ±8 µm 이내에서 반복 접촉하도록 위치·온도·전기 신호를 폐루프 방식으로 제어하며, 하나라도 기준을 초과하면 PRB-E 계열 알람으로 자동 정지한다.

서브시스템 구성

| 서브시스템 | 기능 | 정량 관리 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 프로브 카드 홀더 | 카드 링 클램프, 카드 ID RFID, 카드 체인저 포지션 제어 | 클램프 압력 0.45~0.55 MPa, 카드 평면 기울기 15 µrad 이하 |
| 척 스테이지 | 웨이퍼 진공 흡착, X/Y 인덱싱, Z 컨택트, θ 회전 | 진공 -80 kPa 이하, Z 기준면 잔차 3 µm 이하 |
| 웨이퍼 로더 | FOUP 도킹, 슬롯 스캔, 웨이퍼 반송, 언로딩 | 슬롯 센서 오차 0건, 반송 속도 80~160 mm/s |
| 프리얼라이너 | 노치 검출, 중심 보정, 거친 θ 보정 | 노치 각도 오차 0.02° 이하, 중심 편차 50 µm 이하 |
| 상부 비전 | 프로브 니들 팁 이미지와 PTPA 기준점 촬영 | 니들 팁 인식률 99.5% 이상, 초점 편차 5 µm 이하 |
| 하부 비전 | 패드, 스크라이브, 웨이퍼 기준 마크 촬영 | 패드 중심 검출 편차 2 pixels 이하 |
| 클리닝 유닛 | 연마 시트 접촉, 니들 산화막 제거, Cres 회복 | 클리닝 OD 35~60 µm, 왕복 3~10회 |
| ATE 인터페이스 | Start/EOT/Bin/Map 신호와 GEM/SECS 이벤트 처리 | Start ACK 2.0 s, EOT 120 s, Bin 누락 0 die |

표 3. 프로빙 전용 서브시스템 및 계량 기준

## 프로브 카드 체인저와 카드 홀더

카드 체인저는 최대 6장의 440 mm급 프로브 카드를 보관하고 카드별 RFID, 사용 touchdown 수, 마지막 Cres 평균, 니들 클리닝 누적 횟수를 레시피와 대조한다. 카드 장착 후에는 링 클램프 4점 압력 균형을 ±0.03 MPa 이내로 맞추고, 니들 팁 기준 높이 Z0 산포가 12 µm를 초과하면 자동 PTPA를 금지한다.

- 캔틸레버 카드는 scrub 길이 35~60 µm와 OD 50~70 µm 조건에서 패드 마크 길이 20~45 µm를 기준으로 관리한다.

- 버티컬 카드는 OD 65~90 µm 조건에서 마크 직경 12~28 µm, 니들 팁 높이 산포 8 µm 이하를 우선 관리한다.

- MEMS 카드는 touchdown 누적 300 k회 또는 Cres 평균 1.10 Ω 초과 시 카드 세척·검사를 지정하며, 레시피와 카드 serial 불일치 시 PRB-E902를 발생시킨다.

- 카드 탈착 전 Z 스테이지는 Home +5.0 mm 위치, 척 진공 Off, 테스터 Force Relay Open 상태로 고정한다.

## 비전 및 PTPA 보정

PTPA(Probe To Pad Alignment)는 상부 니들 팁 좌표와 하부 패드 좌표를 동일 좌표계로 변환하는 보정 절차이며, Prober-A에서는 9점 보정 후 X/Y 잔차 5 µm 이하, θ 잔차 0.001° 이하, Z 기준면 잔차 3 µm 이하에서만 자동 테스트를 시작한다. 니들 팁 이미지의 밝기 기준은 120~220 gray level이며, 반사 과다로 tip centroid가 2 pixels 이상 흔들리면 PRB-E913으로 재촬영한다.

비전 보정 파라미터

| 항목 | 설정 범위 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 상부 카메라 배율 | 0.8~1.5 µm/pixel | 니들 팁 경계 6 pixels 이상 확보 |
| 하부 카메라 배율 | 0.6~1.0 µm/pixel | 패드 중심 반복 검출 ±2 pixels |
| PTPA 기준점 | 5점 또는 9점 | 보정 잔차 X/Y 5 µm 이하 |
| 니들 팁 초점 | Z sweep 20 µm 범위 | 최대 contrast 대비 90% 이상 |
| 패드 얼라인 | 2 die 이상, 노치 보정 포함 | 웨이퍼 θ 오차 0.005° 이하 |

표 4. 상·하 비전 및 PTPA 정량 기준

## 척 온도·진공·틸트 제어

서모척은 -40~+150 ℃ 범위에서 웨이퍼와 프로브 카드 접촉을 안정화하며, 설정 온도 도달 후 중심·상·하·좌·우 5점 측정 차가 1.0 ℃ 이하가 될 때까지 테스트 시작을 지연한다. 척 진공은 -80 kPa 이하를 유지해야 하며, 파티클에 의한 웨이퍼 틸트가 10 µrad를 초과하거나 Z probing map 보정량이 5 µm를 넘으면 PRB-E921 또는 PRB-E924가 발생한다.

▲ 주의 척 온도 변경 폭이 60 ℃를 초과하는 레시피 전환에서는 프로브 카드 열평형 지연을 고려하여 PTPA를 반드시 재수행하고, 이전 온도의 Z0를 재사용하지 않는다.

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 프로브 카드 장착부터 웨이퍼 맵 회수까지 35단계로 수행하며, 각 단계는 300 mm 웨이퍼 프로빙의 접촉 정확도와 테스터 데이터 무결성을 확인한다. Prober-A는 레시피 승인 없이 수동 OD를 100 µm 이상 입력할 수 없고, 카드 니들 팁 검사·PTPA·척 온도 안정화·Cres 확인이 모두 Pass일 때만 Start 신호를 테스터로 전송한다.

운전 전 확인 항목

| 확인 항목 | 허용 기준 | 불합격 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| Probe Card ID | 레시피 지정 serial과 100% 일치 | PRB-E902 기록 후 카드 재선택 |
| PTPA 잔차 | X/Y 5 µm 이하, θ 0.001° 이하 | PTPA 재실행 또는 tip 검사 |
| 척 온도 | 설정 대비 ±0.3 ℃, 5점 편차 1.0 ℃ 이하 | soak 연장 및 PRB-E920 확인 |
| 척 진공 | -80 kPa 이하 3 s 유지 | 척 표면 확인 및 PRB-E921 조치 |
| Cres | 평균 0.80 Ω 이하, 최대 1.20 Ω 이하 | 클리닝 또는 OD +5 µm 이내 보정 |
| Tester Handshake | Start ACK 2.0 s 이하, EOT 120 s 이하 | PRB-E940/941 진단 |

표 5. Lot 시작 전 프로빙 운전 승인 조건

## 표준 자동 운전 절차

- FOUP 도킹 전 MES에서 Device ID, Probe Card ID, Test Program ID가 Lot Traveler와 100% 일치하는지 확인하고 불일치 시 레시피를 열지 않는다.

- 장비 전면 HMI에서 Prober-A 상태를 Idle, Chuck Z Home +5.0 mm, Tester Force Relay Open, 서모척 25.0 ℃ 대기 상태로 확인한다.

- 프로브 카드 체인저 도어 인터록을 해제하기 전 ESD 스트랩 저항 0.75~10 MΩ을 확인하고 카드 보관 슬롯 습도 35~55%RH를 기록한다.

- 지정 프로브 카드를 슬롯에서 꺼내 RFID serial과 레시피 serial을 대조하고 touchdown 누적 수가 카드 한도 500 k회 미만인지 확인한다.

- 카드 링을 홀더 기준핀 3점에 맞추고 클램프 압력을 0.50 MPa로 적용한 뒤 4개 클램프 편차가 ±0.03 MPa 이내인지 확인한다.

- 상부 비전 카메라로 카드 기준 마크 3점을 촬영하고 카드 θ 초기 오차가 0.020° 이하인지 확인한다.

- 니들 팁 검사 메뉴에서 밝기 180 gray, 노출 4.0 ms, 초점 sweep 20 µm 조건으로 tip image를 취득한다.

- PTPA 전 니들 팁 누락률이 0.5% 이하이고 tip height 산포가 캔틸레버 12 µm, 버티컬/MEMS 8 µm 이하인지 판정한다.

- tip bent 후보가 pad pitch의 15% 이상 벗어나면 자동 운전을 금지하고 카드 검사 결과를 PRB Card Log에 저장한다.

- 하부 카메라 calibration glass 좌표를 확인하여 X/Y pixel scale 편차가 전일 대비 0.2% 이하인지 검증한다.

- PTPA 9점 보정을 실행하고 각 점의 X/Y residual이 5 µm 이하, θ residual 0.001° 이하인지 확인한다.

- 서모척 레시피 온도를 선택한다: 저온 -40.0 ℃, 상온 25.0 ℃, 고온 85.0/125.0 ℃ 중 Lot 조건과 동일해야 한다.

- -40 ℃ 운전에서는 N2 purge를 30 L/min으로 열고 이슬점이 -55 ℃ 이하로 180 s 유지될 때까지 웨이퍼 로딩을 금지한다.

- 85 ℃ 이상 운전에서는 척 설정 온도 도달 후 중심·4방향 5점 편차가 1.0 ℃ 이하가 될 때까지 10~25분 soak한다.

- FOUP를 로드포트에 장착하고 carrier ID를 스캔하여 25 slot map이 MES wafer list와 일치하는지 확인한다.

- 로더가 첫 웨이퍼를 120 mm/s 이하로 인출하고 edge sensor로 이중 적재 및 slot cross 상태가 0건인지 확인한다.

- 프리얼라이너에서 notch 위치를 검출하고 wafer center offset 50 µm 이하, coarse θ 0.02° 이하로 보정한다.

- 척 진공을 -85 kPa로 적용하고 wafer slip sensor가 0.0 mm 이동을 3 s 동안 유지하는지 확인한다.

- 하부 비전으로 웨이퍼 기준 die 2개와 pad 4개를 촬영하여 pad center 반복도 ±2 pixels 이하를 확보한다.

- 웨이퍼 plane measurement를 중심·상·하·좌·우·대각 9점에서 수행하고 Z plane 잔차 3 µm 이하를 확인한다.

- 컨택트 티칭용 기준 die로 이동하여 Z approach 속도 0.5 mm/s, detect threshold 15 gf equivalent 조건에서 first touch를 찾는다.

- first touch Z를 Z0로 저장하고 제품별 OD를 50~90 µm 범위에서 입력하며 신규 제품은 초기 OD 60 µm로 제한한다.

- OD 적용 후 scrub 또는 mark preview를 3 die에서 수행하고 프로브 마크가 pad center ±8 µm, mark 크기 12~45 µm 범위인지 확인한다.

- Cres check die에서 Kelvin loop를 10회 측정하여 평균 0.80 Ω 이하, 최대 1.20 Ω 이하, 표준편차 0.10 Ω 이하인지 확인한다.

- 테스터 인터페이스 화면에서 Start Ready, EOT Ready, Bin Map Ready, HV Interlock Closed 상태를 확인한다.

- GEM Remote가 Online이고 lotStart SECS event가 2.0 s 이내 ACK를 반환하는지 확인한다.

- 첫 touchdown은 site map 4개 이상에서 pilot test로 실행하고 EOT가 120 s 안에 반환되는지 확인한다.

- pilot die의 Bin Data가 1~255 범위이고 map 좌표가 wafer row/column index와 100% 매칭되는지 확인한다.

- Auto Run을 시작하고 cleaning interval을 제품 조건에 맞춰 200~1000 touchdown 또는 Cres 1.20 Ω 초과 trigger로 설정한다.

- 운전 중 probe mark sampling은 웨이퍼 1매당 center/edge 5 die를 촬영하고 편심 ±8 µm 초과 시 Auto Pause를 적용한다.

- 리프로브 조건은 tester timeout 복구 die 또는 Cres abnormal die에 한정하고 OD 증가는 +5 µm, 반복 횟수는 최대 2회로 제한한다.

- 웨이퍼 종료 시 EOT 완료 후 map file checksum을 생성하고 pass/fail bin 합계가 tested die 수와 일치하는지 확인한다.

- 척 Z를 Home +5.0 mm로 올리고 진공을 해제하기 전 웨이퍼 온도가 -40 ℃ 운전 시 0 ℃ 이상, 125 ℃ 운전 시 60 ℃ 이하인지 확인한다.

- 웨이퍼를 원 slot으로 언로딩하고 FOUP slot map 갱신 후 다음 웨이퍼 로딩 전 chuck particle scan을 간이 모드로 30 s 수행한다.

- Lot 종료 후 probe card touchdown 누적, cleaning 횟수, 평균 Cres, reprobing die 수, map checksum을 Lot Report에 저장한다.

⚠ 경고 OD를 레시피 상한보다 10 µm 이상 임의 증가하면 probe mark가 pad edge 8 µm 기준을 벗어나고 Cres는 일시적으로 낮아져도 카드 touchdown 수명이 20% 이상 감소할 수 있으므로 Engineering 승인 없이 적용하지 않는다.

운전 중 샘플링 주기

| 샘플 | 측정 항목 | 주기 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cres check | Kelvin contact resistance | 500 touchdown 또는 wafer 1매 | 평균 0.80 Ω 이하, 최대 1.20 Ω 이하 |
| Probe mark | mark size/offset | wafer 1매당 5 die | 편심 ±8 µm, 크기 12~45 µm |
| Chuck vacuum | 진공 유지와 slip | wafer loading마다 | -80 kPa 이하, slip 0.0 mm |
| Map integrity | bin 합계와 checksum | wafer 종료마다 | tested die 수와 bin 합계 100% 일치 |
| Temperature | 척 PV와 5점 추정 | hot/cold wafer마다 | 설정 대비 ±0.3 ℃, 분포 1.0 ℃ 이하 |

표 6. 자동 운전 중 필수 샘플링 및 판정 기준

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

Prober-A 안전 관리는 서모척 -40~+150 ℃ 접촉 위험, 고전압 파라메트릭 테스트 0~200 V 인가, 프로브 카드 고가 니들 배열 손상, 저온 결로, ESD에 집중한다. 모든 안전 문구는 웨이퍼 프로빙 접촉 상태와 직접 연결되며, Z Contact 상태에서 전면 도어·카드 도어·테스터 HV 인터록 중 하나라도 Open이면 장비는 PRB-E950으로 Force Relay를 개방한다.

안전 위험 및 인터록

| 위험 | 정량 조건 | 필수 인터록 |
| --- | --- | --- |
| 고온 척 접촉 | 척 PV 60~150 ℃, 웨이퍼 언로딩 전 60 ℃ 초과 | Hot Surface 경고, 로더 대기, 도어 잠금 |
| 저온 척 결로 | 척 PV -40~0 ℃, 이슬점 -55 ℃ 초과 또는 습도 20%RH 초과 | N2 purge 유지, Z Contact 금지 |
| 고전압 테스트 | 파라메트릭 Force 50~200 V, leakage 측정 중 | Tester HV Enable과 Z Contact 동시 조건 |
| ESD | 카드 취급 중 인체 접지 0.75~10 MΩ 이탈 | 카드 도어 unlock 금지 |
| 프로브 카드 손상 | 니들 팁과 척 간격 500 µm 이하 수동 이동 | Z low speed 0.1 mm/s 강제, OD limit 100 µm |

표 7. 프로빙 작업의 주요 위험 및 장비 인터록

## 서모척 온도 위험

- 85 ℃ 이상 고온 운전 후 웨이퍼 언로딩은 척 PV 60 ℃ 이하 또는 로더 end-effector 온도 보정 대기 120 s 완료 조건에서만 수행한다.

- -40 ℃ 저온 운전 중 도어를 열면 챔버 이슬점이 30 s 내 -55 ℃를 초과할 수 있으므로 Z Contact 상태와 wafer vacuum 상태에서 도어 개방을 금지한다.

- -40 ℃에서 25 ℃ 레시피로 전환할 때는 N2 purge 20 L/min을 180 s 유지하고 척 표면 온도 5점 편차 1.0 ℃ 이하를 확인한다.

- 150 ℃ 엔지니어링 운전은 카드 열팽창으로 PTPA X/Y 오차가 10 µm 이상 변할 수 있으므로 매 웨이퍼마다 PTPA quick check를 수행한다.

## 테스터 전압 및 ESD

고전압 파라메트릭 항목은 Z Contact와 테스터 HV Enable이 동시에 True일 때만 실행되며, EOT 전 웨이퍼를 이동하면 needle scrub 위치가 달라지고 Force 단자가 pad edge에 남을 수 있다. 작업자는 프로브 카드 취급 전 ESD wrist strap 0.75~10 MΩ, 장갑 표면 저항 10^6~10^9 Ω, 카드 보관 트레이 접지 1 Ω 이하를 확인해야 한다.

⚠ 경고 테스터가 200 V 파라메트릭 force 상태일 때 PRB-E941 EOT Timeout이 발생하면 수동으로 척을 이동하지 말고, HMI의 HV Discharge 10 s 완료와 Force Relay Open 표시를 확인한 뒤 Z를 Home +5.0 mm로 이동한다.

## 프로브 카드 취급 금지사항

- 카드 니들 팁을 육안 검사용 금속 도구로 1 mm 이내에서 건드리는 행위를 금지하며, tip contact force 1 gf 미만 충격도 tip offset 5 µm 이상을 만들 수 있다.

- 카드 클램프를 0.60 MPa 이상으로 조이면 카드 링 변형으로 tip height 산포가 12 µm를 초과할 수 있으므로 0.45~0.55 MPa 범위를 유지한다.

- 레시피에 등록되지 않은 OD 100 µm 초과 입력, Z jog 0.5 mm/s 초과 접근, PTPA 미완료 상태의 tester start를 금지한다.

- 니들 클리닝 시트는 입자 크기 3 µm 등급 이외를 사용하지 않으며, 80 µm 초과 cleaning OD는 MEMS tip 파손 위험으로 금지한다.

금지 작업과 즉시 정지 기준

| 금지 작업 | 정지 기준 | 관련 코드 |
| --- | --- | --- |
| PTPA 실패 후 강제 Auto Run | 잔차 X/Y 5 µm 초과 또는 tip 누락률 0.5% 초과 | PRB-E913, PRB-E914 |
| 척 진공 미달 상태 컨택트 | 진공 -80 kPa보다 약하거나 slip 0.1 mm 이상 | PRB-E921 |
| 결로 상태 저온 컨택트 | 이슬점 -55 ℃ 초과 또는 챔버 습도 20%RH 초과 | PRB-E923 |
| 테스터 EOT 전 웨이퍼 이동 | EOT 120 s 미수신, HV discharge 미완료 | PRB-E941, PRB-E950 |
| Probe Card ID 우회 | RFID serial 불일치 또는 touchdown limit 초과 | PRB-E902, PRB-E918 |

표 8. 안전 및 품질 관점의 금지 작업

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

Prober-A의 PM은 접촉저항 안정, 프로브 마크 위치, 척 평탄도, 척 진공, 니들 클리닝 효율, 테스터 핸드셰이크 시간의 드리프트를 조기에 검출하는 체계이다. 모든 PM 결과는 카드 serial, chuck temperature condition, touchdown count, Cres trend와 함께 저장하며, PM 후 첫 3매는 probe mark 5 die와 Cres 10회 반복 측정을 반드시 수행한다.

PM 주기별 항목

| 주기 | PM 항목 | 정량 기준 | 기록 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일상 | 척 표면 particle scan, 로더 slot sensor, Cres check | particle 후보 5개 이하, Cres 평균 0.80 Ω 이하 | Daily Log |
| 주간 | 상·하 카메라 calibration, PTPA residual trend, cleaning unit stroke | pixel scale 편차 0.2% 이하, stroke 오차 3 µm 이하 | Weekly PM |
| 월간 | 척 진공 leak test, wafer plane 9점, card clamp pressure | leak 2 kPa/min 이하, plane 잔차 3 µm 이하 | Monthly PM |
| 분기 | 서모척 5점 온도 교정, Z contact force correlation | 온도 편차 ±0.5 ℃ 이하, Z threshold 편차 10% 이하 | Quarter PM |
| 연간 | stage orthogonality, θ center calibration, GEM/SECS latency | 직교도 5 µrad 이하, SECS ACK 2.0 s 이하 | Annual PM |

표 9. 예방정비 주기 및 정량 기준

## 프로브 카드 교체 및 플래너리티 조정

- 장비를 Maintenance Mode로 전환하고 척 Z를 Home +5.0 mm, 테스터 Force Relay Open, 척 온도 25.0±2.0 ℃로 맞춘다.

- 기존 카드의 touchdown count, 마지막 Cres 평균, cleaning 누적 횟수를 저장한 뒤 클램프 압력을 0 MPa로 낮춘다.

- 새 카드 RFID를 읽어 레시피 serial과 일치하는지 확인하고 카드 링 이물 후보가 5개 이하인지 10배 비전으로 확인한다.

- 카드 링을 기준핀 3점에 장착하고 0.50 MPa로 클램프한 후 4점 압력 편차를 ±0.03 MPa 안에 맞춘다.

- 상부 비전으로 tip height map을 취득하고 중앙·외곽 9영역 높이 산포가 12 µm 이하가 되도록 카드 tilt screw를 1/16 turn 단위로 조정한다.

- PTPA 9점 보정 후 residual X/Y 5 µm 이하, θ 0.001° 이하를 확인하고 reference die에서 OD 60 µm mark를 3회 반복 촬영한다.

- Cres를 10회 측정하여 평균 0.80 Ω 이하, 반복 표준편차 0.10 Ω 이하이면 카드 교체 PM을 완료한다.

## 니들 클리닝 시트 교체

- 클리닝 유닛을 교체 위치로 이동하고 Z clearance를 3.0 mm 이상 확보한 상태에서 연마 시트 cassette를 unlock한다.

- 기존 시트 사용 touchdown 수와 마지막 cleaning 후 Cres 회복량을 기록하며, 표면 사용 영역이 80%를 넘으면 폐기한다.

- 신규 시트의 입자 등급 3 µm, 두께 편차 ±5 µm, lot label을 확인하고 cassette 기준 홈에 기포 없이 부착한다.

- Cleaning Z reference를 teaching하여 시트 표면 Z0 반복도 ±2 µm를 확보하고 cleaning OD를 카드 타입별 35~60 µm로 설정한다.

- Dummy cleaning 3회 후 particle scan에서 잔류 fragment가 5개 이하이고 Cres가 교체 전 대비 0.20 Ω 이상 개선되는지 확인한다.

## 척 평탄도 및 진공 점검

- 척을 25.0 ℃로 안정화하고 표준 300 mm dummy wafer를 로딩하여 진공 -85 kPa를 60 s 유지한다.

- 중심·상·하·좌·우·대각 9점 Z plane을 측정하고 잔차가 3 µm 이하인지 확인한다.

- 진공 leak test를 5분 수행하여 압력 상승이 2 kPa/min 이하인지 확인하고 초과 시 groove cleaning을 수행한다.

- wafer slip test에서 X/Y 0.0 mm가 10 s 유지되는지 확인하고 slip 0.1 mm 이상이면 PRB-E921 조건으로 gasket 상태를 점검한다.

- PM 완료 후 실제 제품과 동일 온도에서 wafer 1매를 pilot 처리하여 map checksum과 probe mark 편심 ±8 µm를 확인한다.

PM 후 승인 기준

| 항목 | 승인 기준 | 추가 조치 기준 |
| --- | --- | --- |
| Cres 회복 | PM 후 평균 0.80 Ω 이하 또는 PM 전 대비 0.20 Ω 개선 | 최대 1.20 Ω 초과 시 card cleaning 반복 |
| Probe mark | 5 die 모두 pad center ±8 µm, mark 12~45 µm | 한 die라도 edge 침범 시 PTPA 재수행 |
| Z Plane | 9점 잔차 3 µm 이하 | 3~5 µm는 chuck scan, 5 µm 초과는 정비 escalation |
| Vacuum | -80 kPa 이하 및 leak 2 kPa/min 이하 | gasket 교체 또는 groove cleaning |
| Tester latency | Start ACK 2.0 s 이하, EOT 120 s 이하 | 통신 log와 PRB-E940/941 분석 |

표 10. PM 완료 후 Lot 투입 승인 기준

# 6. 자주 발생하는 오류

Prober-A 오류는 PRB-E prefix로만 표시되며, 코드의 900번대 앞자리는 프로브 카드·비전·척·맵·테스터·인터록 계통을 구분한다. 오류 발생 시 HMI는 마지막 touchdown 좌표, OD, 척 온도, Cres, PTPA residual, tester handshake 시간, wafer map checksum을 함께 저장하므로 조치자는 코드와 계량 데이터를 동시에 확인해야 한다.

PRB-E 오류 코드 목록

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRB-E901 | FOUP slot map과 MES wafer list 불일치 | 월 2~4건 | Lot 시작 지연 | slot sensor 오염 또는 carrier ID 오입력 |
| PRB-E902 | Probe Card ID와 레시피 serial 불일치 | 월 1~3건 | 테스트 시작 금지 | 카드 체인저 슬롯 선택 오류 |
| PRB-E903 | 카드 클램프 압력 0.45~0.55 MPa 이탈 | 월 1건 | tip plane 변동 | 압력 regulator drift |
| PRB-E910 | 니들 팁 인식률 99.5% 미만 | 주 2~5건 | PTPA 불가 | tip 오염 또는 상부 카메라 초점 이탈 |
| PRB-E911 | tip height 산포 12 µm 초과 | 월 1~2건 | Cres 산포 증가 | 카드 플래너리티 변동 |
| PRB-E912 | probe mark 편심 ±8 µm 초과 | 주 1~4건 | 패드 edge 접촉 | PTPA residual 또는 θ 보정 오류 |
| PRB-E913 | PTPA residual X/Y 5 µm 초과 | 주 2~6건 | Auto Run 금지 | 상·하 비전 좌표계 drift |
| PRB-E914 | 패드 중심 검출 반복도 ±2 pixels 초과 | 주 1~3건 | 얼라인 실패 | 패드 반사 조건 또는 조명 설정 부적합 |
| PRB-E918 | Probe card touchdown limit 초과 | 월 1건 | 카드 사용 금지 | card life counter 미갱신 |
| PRB-E920 | 척 온도 설정 대비 ±0.3 ℃ 초과 | 주 1~2건 | 온도 조건 불량 | 서모척 PID 안정화 부족 |
| PRB-E921 | 척 진공 -80 kPa 미달 | 주 2~4건 | 웨이퍼 slip 또는 tilt | 척 groove particle 또는 vacuum line leak |
| PRB-E922 | wafer plane 잔차 3 µm 초과 | 주 1~3건 | OD 불균일 | 척 표면 particle 또는 웨이퍼 안착 불량 |
| PRB-E923 | 저온 결로 조건 이탈 | 월 1~2건 | tip 오염 및 leakage 증가 | N2 purge 부족 또는 이슬점 상승 |
| PRB-E924 | 웨이퍼 틸트 10 µrad 초과 | 월 1~2건 | mark 편심과 Cres 산포 | 척 particle 또는 vacuum zone 불균형 |
| PRB-E930 | Bin map 범위 1~255 이탈 | 월 1건 | map 저장 실패 | tester bin definition mismatch |
| PRB-E931 | map checksum 불일치 | 월 1~2건 | wafer data hold | SECS transfer 중단 또는 파일 잠금 |
| PRB-E935 | reprobe 횟수 2회 초과 | 주 1건 | yield 통계 왜곡 방지 정지 | 반복 tester timeout 또는 Cres 불안정 |
| PRB-E940 | Tester Start ACK 2.0 s 초과 | 주 2~5건 | die test 시작 실패 | ATE ready 신호 지연 |
| PRB-E941 | Tester EOT 120 s 초과 | 주 1~4건 | Z Contact 유지 시간 증가 | test program hang 또는 통신 timeout |
| PRB-E945 | Cres 평균 0.80 Ω 또는 최대 1.20 Ω 초과 | 일 1~5건 | fail bin 증가 | tip 산화막 또는 OD 부족 |
| PRB-E950 | 도어/HV/Z Contact 인터록 불일치 | 월 1건 | Force relay open | interlock switch bouncing |
| PRB-E960 | 니들 클리닝 유닛 stroke 오차 3 µm 초과 | 월 1~2건 | Cres 회복 실패 | cleaning Z reference drift |
| PRB-E970 | 하부 카메라 calibration scale 0.2% 초과 | 분기 1건 | 패드 좌표 오차 | camera mount thermal shift |
| PRB-E980 | GEM Remote lotStart ACK 실패 | 월 1~3건 | MES lot hold | SECS session reset 또는 host timeout |

표 11. Prober-A 웨이퍼 프로빙 오류 코드 및 1차 원인

## 오류 분류별 초기 판단

- PRB-E910~914는 니들 팁·PTPA·패드 검출 계통이므로 probe mark 편심 ±8 µm와 X/Y residual 5 µm를 우선 확인한다.

- PRB-E920~924는 척 온도·진공·평탄도 계통이므로 척 PV ±0.3 ℃, 진공 -80 kPa, plane residual 3 µm 기준을 확인한다.

- PRB-E930~935는 wafer map·reprobe 계통이므로 bin 1~255 범위, checksum, tested die count와 bin count 일치 여부를 확인한다.

- PRB-E940~941은 tester handshake 계통이므로 Start ACK 2.0 s, EOT 120 s, HV discharge 10 s 완료 상태를 확인한다.

- PRB-E945는 contact 품질 계통이므로 cleaning interval, OD 50~90 µm, Cres 평균 0.80 Ω 이하 조건을 함께 확인한다.

오류 발생 시 보존해야 할 데이터

| 데이터 | 보존 기준 | 분석 목적 |
| --- | --- | --- |
| Last touchdown coordinate | row/column, X/Y, site map 전체 | 특정 die 또는 edge 영역 편중 확인 |
| PTPA residual | 9점 X/Y/θ residual 값 | 카드·비전 drift 분리 |
| Cres raw data | 10회 반복 평균/최대/표준편차 | tip 오염과 OD 부족 구분 |
| Chuck telemetry | PV, 5점 추정 온도, vacuum, plane | 온도·진공·tilt 복합 원인 확인 |
| Tester log | Start, ACK, EOT, Bin time stamp | ATE 지연과 프로버 지연 분리 |

표 12. PRB-E 오류 분석 로그 보존 기준

# 7. 오류 조치 가이드

오류 조치는 항상 증상, 계량 진단, 조치, 재발방지, 에스컬레이션 기준을 같은 순서로 기록한다. 작업자는 마지막 touchdown 상태에서 무리하게 웨이퍼를 이동하지 말고, Z Home +5.0 mm와 Force Relay Open 조건을 확보한 뒤 코드별 절차를 적용한다.

코드별 진단 우선순위

| 코드군 | 1차 확인 | 정량 기준 |
| --- | --- | --- |
| PRB-E90x | FOUP, 카드 ID, 클램프 | ID 100% 일치, 압력 0.45~0.55 MPa |
| PRB-E91x | 니들 팁, PTPA, probe mark | tip 인식 99.5%, residual 5 µm, 편심 ±8 µm |
| PRB-E92x | 척 온도·진공·plane | ±0.3 ℃, -80 kPa, 잔차 3 µm |
| PRB-E93x | map, bin, reprobe | bin 1~255, reprobe 최대 2회 |
| PRB-E94x | tester Start/EOT | ACK 2.0 s, EOT 120 s |
| PRB-E96x | cleaning stroke | Z reference ±2 µm, stroke 오차 3 µm 이하 |

표 13. PRB-E 코드군별 진단 우선순위

## PRB-E902 Probe Card ID 불일치

증상: 레시피 로드 직후 Probe Card ID mismatch가 표시되고 Start 버튼이 비활성화된다. 조치: 카드 체인저 슬롯의 RFID serial, 레시피 Card ID, MES 승인 Card ID를 3자 대조하고 동일 serial을 가진 카드만 0.50 MPa 클램프 압력으로 재장착한다. 재발방지: 카드 이동 시 touchdown counter와 serial scan을 동시에 수행한다. 에스컬레이션 기준: 동일 card에서 2회 연속 RFID read fail 또는 슬롯 2개 이상 read fail이면 설비 엔지니어에게 이관한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E910 니들 팁 인식률 저하

증상: 상부 비전에서 tip centroid 누락률이 0.5%를 초과하고 PTPA가 시작되지 않는다. 조치: 노출 4.0~6.0 ms, 밝기 120~220 gray로 재촬영하고 cleaning OD 45 µm, 5회 왕복 후 tip image를 재취득한다. 재발방지: 500 touchdown마다 tip image sampling을 활성화한다. 에스컬레이션 기준: 클리닝 2회 후 인식률 99.5% 미만이면 card inspection hold로 전환한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E913 PTPA residual 초과

증상: 9점 PTPA 보정 후 X/Y residual이 5 µm를 초과하거나 θ residual이 0.001°를 초과한다. 조치: 하부 카메라 calibration glass를 확인하고 패드 검출 조명 60~80% 범위에서 재학습한 뒤 PTPA를 재수행한다. 재발방지: 온도 전환 60 ℃ 이상일 때 PTPA quick check를 Lot마다 수행한다. 에스컬레이션 기준: calibration scale 편차 0.2% 초과 또는 residual 10 µm 초과가 반복되면 비전 정비를 요청한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E920 척 온도 불안정

증상: 척 PV가 설정값 대비 ±0.3 ℃를 벗어나거나 5점 온도 편차가 1.0 ℃를 초과한다. 조치: soak 시간을 10분 연장하고 냉각수·히터 출력·N2 purge 유량을 확인한 뒤 온도 안정화 로그를 저장한다. 재발방지: -40/125 ℃ 전환 lot 사이에 25 ℃ 5분 buffer recipe를 적용한다. 에스컬레이션 기준: 30분 후에도 ±0.3 ℃ 조건에 들지 않으면 서모척 제어 점검으로 이관한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E921 척 진공 미달

증상: wafer contact 전 vacuum이 -80 kPa보다 약하거나 slip sensor가 0.1 mm 이상 이동을 표시한다. 조치: 웨이퍼를 FOUP로 복귀시키고 chuck groove particle scan 후 N2 blow 0.2 MPa, vacuum leak test 5분을 수행한다. 재발방지: 매 wafer 언로딩 후 30 s 간이 particle scan을 유지한다. 에스컬레이션 기준: leak 2 kPa/min 초과가 2회 반복되면 vacuum gasket 또는 line 점검을 요청한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E923 저온 결로 조건 이탈

증상: -40 ℃ 운전 중 이슬점이 -55 ℃보다 높거나 챔버 습도가 20%RH를 초과한다. 조치: Z Contact를 금지하고 N2 purge를 35 L/min으로 올린 뒤 180 s 이상 dew point recovery를 확인한다. 재발방지: 저온 recipe 시작 전 dry purge pre-step을 300 s로 설정한다. 에스컬레이션 기준: purge 35 L/min에서도 5분 내 -55 ℃ 미도달 시 배관 누설 점검을 요청한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E930 Bin map 범위 오류

증상: wafer 종료 후 bin 값이 1~255 범위를 벗어나 map 저장이 중단된다. 조치: tester bin definition file과 prober map format table을 대조하고 잘못된 bin을 quarantine map으로 분리한다. 재발방지: test program 변경 시 dummy wafer 1매로 bin range validation을 실행한다. 에스컬레이션 기준: 동일 test program에서 2 lot 연속 발생하면 ATE program owner와 GEM host owner에게 동시 이관한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E941 Tester EOT 타임아웃

증상: Start 후 120 s 안에 EOT가 돌아오지 않고 Z Contact가 유지된다. 조치: HV Discharge 10 s 완료, Force Relay Open, tester program state를 확인한 후 Z를 Home +5.0 mm로 올린다. 재발방지: 장시간 parametric item은 EOT watchdog 90 s pre-alarm을 설정한다. 에스컬레이션 기준: 동일 die 좌표에서 3회 또는 한 wafer에서 5회 발생하면 test program 분석으로 이관한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E945 Cres 초과

증상: Kelvin 측정 평균 Cres가 0.80 Ω을 넘거나 최대값이 1.20 Ω을 넘는다. 조치: cleaning OD 45 µm 5회, OD +5 µm 한도 조정, probe mark 확인 순서로 진행한다. 재발방지: 제품별 cleaning interval을 500 touchdown에서 300 touchdown으로 단축하고 Cres SPC를 lot별 비교한다. 에스컬레이션 기준: OD 90 µm에서도 평균 0.80 Ω 초과이면 card off-line inspection으로 이관한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

## PRB-E960 클리닝 유닛 stroke 오차

증상: cleaning 시트 Z reference 반복도가 ±2 µm를 벗어나거나 stroke 오차가 3 µm를 초과한다. 조치: 시트 cassette seating, Z sensor zero, cleaning table vacuum을 확인하고 신규 시트로 재teaching한다. 재발방지: 시트 교체 때마다 dummy cleaning 3회와 Cres 회복량 0.20 Ω 기준을 기록한다. 에스컬레이션 기준: 신규 시트에서도 stroke 3 µm 초과이면 cleaning Z actuator 점검으로 이관한다.

- HMI alarm detail에서 발생 시각, wafer row/column, OD, chuck PV, Cres, PTPA residual을 저장한다.

- Z Contact 상태이면 Force Relay Open과 HV Discharge 10 s 완료를 먼저 확인한다.

- 해당 코드의 정량 기준을 2회 반복 측정하여 일시 값과 반복 이상을 구분한다.

- 조치 후 pilot die 3개에서 probe mark 편심 ±8 µm와 Cres 평균 0.80 Ω 이하를 확인한다.

조치 후 재개 승인

| 확인 항목 | 재개 기준 | 승인자 |
| --- | --- | --- |
| 프로브 마크 | 3 die 이상 pad center ±8 µm, size 12~45 µm | 장비 담당 |
| Cres | 10회 평균 0.80 Ω 이하, 최대 1.20 Ω 이하 | 공정 담당 |
| 척 상태 | 온도 ±0.3 ℃, 진공 -80 kPa, plane 3 µm 이하 | 정비 담당 |
| 테스터 연동 | Start ACK 2.0 s, EOT 120 s, bin count 일치 | 테스트 담당 |

표 14. PRB-E 조치 후 Lot 재개 승인 기준

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

Prober-A의 품질 관리는 OD, 척 온도, touchdown 수명, 인덱스 스텝, 클리닝 주기, Cres, probe mark, reprobe율, bin 수율 편차, UPH를 제품별로 관리하는 방식이다. 모든 제품 조건은 pad 재질과 pitch, card type, temperature corner에 따라 다르며, 변경 승인 없이 OD를 ±5 µm 이상 바꾸거나 cleaning interval을 2배 이상 늘릴 수 없다.

제품별 프로빙 조건

| 제품군 | 카드 타입 | OD | 척 온도 | 터치다운 수 | 인덱스 스텝 | 클리닝 주기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logic-A | MEMS | 60 µm | 25 ℃ | ≤300 k | 95 µm X / 120 µm Y | 500 TD |
| Logic-B HV | Vertical | 75 µm | 85 ℃ | ≤250 k | 110 µm X / 130 µm Y | 300 TD |
| Memory-C | Cantilever | 55 µm | 25 ℃ | ≤400 k | 80 µm X / 100 µm Y | 700 TD |
| Sensor-D Cold | MEMS | 70 µm | -40 ℃ | ≤220 k | 150 µm X / 150 µm Y | 250 TD |
| Power-E | Vertical | 90 µm | 125 ℃ | ≤180 k | 200 µm X / 240 µm Y | 200 TD |
| Mixed-F | Cantilever | 65 µm | 85 ℃ | ≤300 k | 120 µm X / 180 µm Y | 400 TD |

표 15. 제품군별 OD·척 온도·인덱스·클리닝 조건

SPC 관리항목

| 항목 | 관리 한계 | 측정 주기 | 이상 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cres 평균 | 0.80 Ω 이하, UCL 1.00 Ω | wafer 1매 또는 500 TD | cleaning, OD +5 µm, card 점검 |
| Cres 최대 | 1.20 Ω 이하 | Cres check마다 | site별 tip image 확인 |
| Probe mark 편심 | X/Y ±8 µm 이하 | wafer 1매당 5 die | PTPA quick check |
| Probe mark 크기 | 캔틸레버 20~45 µm, 버티컬/MEMS 12~28 µm | wafer 1매당 5 die | OD 및 Z0 조정 |
| Reprobe율 | 전체 tested die의 0.5% 이하 | wafer마다 | timeout/Cres 원인 분리 |
| 수율 편차 | 동일 lot wafer 간 ±3.0%p 이하 | lot 종료 | map edge/center pattern 분석 |
| Touchdown 수명 | 카드 한도 대비 90% pre-alarm | shift마다 | 카드 교체 계획 |
| UPH | 레시피 baseline 대비 ±7% | lot마다 | tester latency와 cleaning 빈도 확인 |

표 16. 프로빙 품질 SPC 항목 및 관리 한계

## OD와 프로브 마크 최적화

OD는 first touch Z0에서 추가로 하강하는 거리이며, Prober-A의 일반 제품 범위는 50~90 µm이다. OD가 50 µm 미만이면 Cres 평균이 0.80 Ω을 초과하기 쉽고, OD가 90 µm를 넘으면 probe mark가 pad edge 8 µm 기준을 벗어나거나 tip scrub 길이가 60 µm를 넘을 수 있으므로 신규 제품은 60 µm에서 시작하여 5 µm 단위로만 조정한다.

- OD 변경은 Cres, mark size, mark offset 3개 지표가 동시에 개선될 때만 유지하며, 하나라도 관리 한계를 초과하면 이전 OD로 복귀한다.

- 저온 -40 ℃에서는 card와 wafer 열수축 차이로 X/Y mark offset이 상온 대비 3~6 µm 변할 수 있으므로 PTPA를 온도 안정 후 수행한다.

- 125 ℃에서는 니들 팁 산화막 회복 속도가 빨라 Cres drift가 wafer 1매 안에서 0.20 Ω 커질 수 있으므로 cleaning interval을 200~300 TD로 설정한다.

- reprobe는 OD +5 µm 한도와 최대 2회 규칙을 적용하며, bin recovery가 30% 미만이면 root cause 분석으로 전환한다.

## 웨이퍼 맵과 Bin 분류

맵 데이터는 die row/column, site number, bin code, touchdown number, reprobing flag, final pass/fail을 포함하며, wafer 종료 시 bin 합계가 tested die count와 100% 일치해야 한다. Bin 1은 Pass, Bin 2~31은 전기적 Fail, Bin 32~63은 contact suspect, Bin 64~127은 tester timeout 또는 retest result, Bin 128~255는 엔지니어링 분석용으로 레시피에 정의한다.

Bin 데이터 검증 규칙

| 검증 항목 | 허용 기준 | 오류 코드 |
| --- | --- | --- |
| Bin range | 1~255 정수만 허용 | PRB-E930 |
| Die count | tested die 수와 bin 합계 100% 일치 | PRB-E931 |
| Reprobe flag | 최대 2회, OD 증가 +5 µm 이내 | PRB-E935 |
| Map coordinate | row/column이 레시피 die 배열 안에 존재 | PRB-E931 |
| Checksum | 저장 파일과 SECS 전송 checksum 동일 | PRB-E931 |

표 17. 잉크리스 웨이퍼 맵 검증 기준

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

Prober-A의 소모품 관리는 니들 클리닝 시트, 프로브 카드 소모성 부품, chuck vacuum gasket, FOUP contact pad, vision calibration target, N2 purge filter처럼 프로빙 성능에 직접 영향을 주는 품목으로 제한한다. 각 품목은 touchdown count, 교체 wafer 수, Cres 회복량, PTPA residual 변화, chuck vacuum leak rate 중 최소 1개 이상의 수치로 교체 시점을 결정한다.

소모품 관리 기준

| 품목 | 교체 기준 | 보관 조건 | 품질 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 니들 클리닝 시트 | 사용 영역 80% 또는 20 k cleaning cycle | 20~25 ℃, 35~55%RH | Z reference ±2 µm |
| 클리닝 cassette pad | stroke 오차 3 µm 초과 또는 표면 흠집 5개 초과 | 방진 case 보관 | Cres 0.20 Ω 회복 |
| 척 vacuum gasket | leak 2 kPa/min 초과 또는 -80 kPa 미달 2회 | 평탄 tray 보관 | vacuum -85 kPa 60 s 유지 |
| Calibration glass | pixel scale drift 0.2% 초과 또는 scratch 3개 초과 | 전용 holder 수직 보관 | 상·하 camera residual 2 pixels 이하 |
| Probe card pogo interface | site별 open 증가 또는 contact pin discoloration | ESD bag, 35~55%RH | site continuity 100% |
| N2 purge filter | dew point 회복 300 s 초과 또는 압력강하 15% | 밀봉 상태 | -55 ℃ 이하 회복 |

표 18. 프로빙 소모품 교체 및 보관 기준

## 프로브 카드 수명 관리

프로브 카드는 card type별 touchdown limit, Cres trend, tip image, mark quality로 수명을 관리한다. MEMS 카드는 300 k touchdown, 버티컬 카드는 250 k touchdown, 캔틸레버 카드는 400 k touchdown을 기본 pre-alarm 기준으로 하며, 한계의 90%에 도달하면 다음 lot 투입 전에 예비 카드와 PTPA recipe를 준비한다.

- 카드 보관은 20~25 ℃, 35~55%RH, ESD tray 접지 1 Ω 이하 조건에서 수행하고 보관 중 tip side가 어떤 표면에도 닿지 않도록 5 mm 이상 clearance를 유지한다.

- 카드 반출입 시 serial, touchdown count, 마지막 Cres 평균, 마지막 cleaning interval, tip height 산포를 함께 기록한다.

- Cres 평균이 3 lot 연속 0.20 Ω 상승하거나 probe mark 편심이 동일 방향 5 µm 이상 drift하면 수명 한도 전이라도 card inspection을 실시한다.

- 카드 교체 후 첫 1 lot은 cleaning interval을 평소보다 20% 짧게 설정하고 mark sample을 wafer당 5 die에서 9 die로 확대한다.

스페어 파트 최소 재고

| 파트 | 최소 재고 | 리드타임 | 재고 부족 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cleaning sheet pack | 4 pack | 2주 | Cres 회복 불가로 PRB-E945 증가 |
| Vacuum gasket set | 2 set | 3주 | 척 진공 -80 kPa 미달 복구 지연 |
| Upper vision LED module | 1 ea | 4주 | tip 인식률 99.5% 미달 복구 지연 |
| Lower camera calibration target | 1 ea | 4주 | PTPA residual 5 µm 초과 분석 지연 |
| N2 purge filter | 2 ea | 2주 | -40 ℃ dew point -55 ℃ 회복 지연 |
| Card clamp pressure regulator | 1 ea | 5주 | 0.45~0.55 MPa 유지 불가 |

표 19. Prober-A 스페어 파트 최소 재고와 영향

▲ 주의 소모품 lot 변경 후 첫 웨이퍼는 OD 60 µm 기준 Cres 10회와 mark 5 die를 확인하고, 변경 전 대비 Cres가 0.20 Ω 이상 나빠지면 해당 소모품 lot 사용을 중지한다.

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

본 부록은 Prober-A 운전자가 HMI 알람, 레시피, PM 기록에서 반복적으로 사용하는 프로빙 용어와 점검 항목을 정리한다. 모든 용어는 300 mm 웨이퍼 프로빙의 니들 접촉, 척 제어, 테스터 연동, 맵 데이터에 한정하며, 수치 기준이 없는 항목은 Lot 승인에 사용할 수 없다.

용어집

| 용어 | 정의 | Prober-A 기준 |
| --- | --- | --- |
| OD | First touch Z0 이후 추가 하강 거리 | 제품별 50~90 µm, 변경 단위 5 µm |
| Cres | 프로브 니들과 패드 사이 Kelvin 접촉저항 | 평균 0.80 Ω 이하, 최대 1.20 Ω 이하 |
| PTPA | Probe tip 좌표와 pad 좌표의 변환 보정 | 9점 residual X/Y 5 µm 이하 |
| Probe mark | 컨택트 후 패드에 남는 접촉 흔적 | 편심 ±8 µm, 크기 12~45 µm |
| Touchdown | 한 번의 Z contact로 하나 이상의 site를 테스트하는 동작 | 카드별 180~400 k 수명 관리 |
| Reprobe | 동일 die 재시험 | 최대 2회, OD +5 µm 한도 |
| Thermo chuck | 웨이퍼 온도 제어 척 | -40~+150 ℃, 안정도 ±0.3 ℃ |
| Inkless map | 물리 표시 없이 bin data로 wafer 결과를 저장하는 방식 | bin 1~255, checksum 일치 |

표 20. 웨이퍼 프로버 핵심 용어 및 관리 기준

## Shift 시작 체크리스트

운전자 교대 점검

| 순서 | 점검 항목 | 합격 기준 | 기록 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 장비 상태 | Idle, Z Home +5.0 mm, Force Relay Open | HMI |
| 2 | 척 온도 | 대기 25.0±2.0 ℃ 또는 레시피 설정 대비 ±0.3 ℃ | Daily |
| 3 | 척 진공 | dummy wafer -85 kPa 60 s 유지 | Daily |
| 4 | 상·하 비전 | tip 인식 99.5%, pad 반복 ±2 pixels | Daily |
| 5 | Probe card | ID 일치, touchdown 한도 90% 미만 | Card Log |
| 6 | Cres | 10회 평균 0.80 Ω 이하 | SPC |
| 7 | 맵 서버 | checksum test pass, bin range 1~255 | MES |

표 21. Shift 시작 전 Prober-A 점검 체크리스트

## Lot 종료 체크리스트

- 마지막 wafer map의 tested die count와 bin count가 100% 일치하고 checksum이 SECS 전송 checksum과 동일한지 확인한다.

- Lot 평균 Cres, 최대 Cres, cleaning 횟수, reprobe율, tester timeout 횟수를 Lot Report에 저장한다.

- Probe mark sampling 결과가 편심 ±8 µm와 크기 12~45 µm 기준 안에 있는지 확인하고 trend chart에 등록한다.

- 척 온도 125 ℃ 이상 lot는 언로딩 후 60 ℃ 이하 cool 확인을 기록하고, -40 ℃ lot는 dry purge 180 s 완료와 dew point -55 ℃ 이하 기록을 저장한다.

- 카드 touchdown 누적이 한도의 90%를 넘으면 다음 lot 시작 전 예비 카드 PTPA 준비 상태를 확인한다.

에스컬레이션 연락 기준

| 조건 | 정량 기준 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 반복 Cres 이상 | 클리닝 2회와 OD +5 µm 후에도 평균 0.80 Ω 초과 | 프로브 카드 담당 |
| 반복 PTPA 실패 | residual 10 µm 초과 또는 3회 연속 5 µm 초과 | 비전/스테이지 담당 |
| 척 상태 이상 | vacuum -80 kPa 미달 2회 또는 plane 5 µm 초과 | 척 정비 담당 |
| 테스터 연동 이상 | Start ACK 2.0 s 초과 5회 또는 EOT 120 s 초과 3회 | ATE 인터페이스 담당 |
| 맵 데이터 이상 | bin count 불일치 또는 checksum fail 1회 이상 | MES/GEM 담당 |

표 22. Prober-A 문제 에스컬레이션 기준